HS5633A型声级计

使用说明书

上海君达仪器仪表有限公司

http://www.jundayiqi.cn

更多声级计产品介绍：声级计

咨询电话：

上海：021-51692896 13818683556

北京：010-51269618 13718171099

HS5633A型声级计是一种便携式袖珍噪声测量仪器，内置单片机，其性能符合GB3785和IEC651标准对2型声级计的要求，它具有体积小、重量轻、便于携带、数字显示、夜间背光显示、最大值保持、电池供电、交流/直流输出等优点，是测量交通噪声、工业噪声及其它各种噪声的理想监测仪器。

二  主要技术性能

1  传声器：1/2英寸（Ф12.7mm）驻极体测试传声器

灵敏度：30mV/Pa

频率范围：20Hz～12 500Hz

- 测量范围： 35dB～120dB

35dB～90dB（ L ）

60dB～120dB( H ）

- 频率范围：31.5Hz～8 000Hz

- 频率计权：A、C

- 时间计权：F（快）

- 检波器：LMS有效值，峰值因素≥3

- 指示器：2×8字符式LCD，分辨率0.1dB,读数每秒更新一次。

- 精度等级：符合GB3785和IEC651标准对2型机的要求。

- 参考声压级：94dB

- 参考入射方向：传声器轴向

- 最大值保持：衰减速率不大于1dB/min

- 电源：一节6F22 9V电池，整机耗电不大于15mA

- 外形尺寸： （l×b×h）: 170×52×24mm

- 重量： 0.15kg

1

5 工作环境：操作温度： -10℃～50℃

相对湿度： 20% ～ 90%

三  结构特征

HS5633A型声级计采用ABS塑料压制而成，外形前端为

锥形，获得最佳声学特性，外形见图。

电源开关

交流／直流

输出

电容传声器

前置级

灵敏度调节

ＬＣＤ

按键部分

声级计按键采用薄膜开关，手感好，操作方便，电池在电池盒内，取下电池盒盖板可方便地更换电池，测量结果及状态由LCD显示，频率计权、最大值保持、背光源开/关功能由面板上四按钮控制，电源开关采用拨动开关在右侧面，信号交流/直流输出采用Ф3.5耳机插座在左侧面，声

级计灵敏度调节电位器在面板的上方。

2

四  使用方法

1 使用前的准备

1）将驻极体电容传声器旋上前置级。

2）检查仪器中是否安装了电池，如未装，则取下电池盖板，正确安装好电池，并盖上电池盖板。

3）校准，在使用前对仪器进行校准打开仪器将校准器套在传声器上，并打开校准器电源，调节仪器上灵敏度电位器使仪器显示93.8dB。

4）声级计应定期（一般为一年）送计量部门检定，以保证声级计的准确性。

2 声级测量

- 打开声级计电源开关，显示屏上应显示“HS5633A

WELCOME”字样，过三秒钟后进入到测量状态，这时为测量A计权瞬时声级LA。此为出厂时的初始状态）

- 按下A/C 按钮，仪器进行C计权瞬时声级LC测量。

- 再按下此键仪器又进入A计权测量。

3 最大声级测量

按下 HOLD按钮，显示器上出现“HOLD”（这时不改变

频率计权状态）仪器处于最大保持测量状态，当有超过显示声级的声音时，显示数值升高，否则则保持当前最大声级，当再一次按此键时“HOLD”消失，退出此状态，回到测量瞬时值状态。

4 交流/直流输出

在仪器左侧耳机插座可输出交流和直流信号，见图，

交流信号最大为300mV，直流信号为10mV/dB。

3